1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan CYTOFLEX S FLOW kullamına ve bakımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan akış sitometri CYTOFLEX S FLOW

Kullamını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazı, bilgisayarı ve CytoExpert 2.0 yazılımı başlatılır. Bilgisayar ile cihazın bağlantısının kurulduğundan emin olunur. Yazılımın "Connected" olarak görünmesi beklenir.

5.1.2. Atık ve sıvı tanklarını kontrol edilir. Atık tankının dolu olmadığından, sıvı tankının yeterli Shed Fluid içerdiğinden emin olunur.

5.1.3. Daily Clean – Günlük Temizlik. 96 kuyucuklu plakada: 200 µL Cleaning Agent (mavi) içeren 4 kuyu ardından 200 µL distile su içeren 4 kuyu ayrılır. Yazılımda Cytometer’den Daily Clean komutu seçilerek cihaz temizlenir. Temizlik sonrası kuyuların yeşil tıkla işaretlenmesi gerekir.

5.1.4. Yeni bir deney sayfası oluşturulur. File’dan Open Experiment menüsünden New seçeneğiyle yeni bir deney dosyası oluşturulur. Cihaz artık kullanıma hazırdır. Plot oluşturma, kapı tanımlama (FSC-SSC), kompanzasyon ve kayıt işlemlerine geçilir.

5.1.5. Önce yazılımı ardından cihazı, son olarak da bilgisayar kapatılır. Her çalışma sonrası mutlaka cihazın yıkama aşamasının tekrarlanması gerekir.

5.1.6. Cihazda arıza meydana gelirse Laboratuvar Birim Sorumlusu bilgilendirilir. Cihaz firma/servisi çağırılır. Arıza giderilinceye kadar cihaz üzerine ‘Arızalı’ ibaresi konur.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1.Cihazın temizliği ve bakımı kullanım kılavuzuna göre yapılır.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu