1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan pH metre kullanımına ve bakımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan pH metre kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz ve güç düğmesini açınız.

5.1.2. Uzun süre (yaklaşık 1 ay) kullanılmamış ise cihazı kalibre ediniz.

5.1.3. Kalibrasyon için tampon çözeltileri hazırlayınız ve CAL tuşuna basınız.

5.1.4. Ekranda Ct 1 göründüğünde pH 4 tamponuna probu daldırın ve run/enter tuşuna basın.

5.1.5. Ekranda Ct 2 göründüğünde pH 7 tamponuna probu daldırın ve run/enter tuşuna basın.

5.1.6. Ekranda Ct 3 göründüğünde pH 10 tamponuna probu daldırın ve run/enter tuşuna basın.

5.1.7. İşlem bitince ölçüm moduna geçin ve probun ucunu saf su ile hassas bir şekilde yıkayınız.

5.1.8. Ölçüm yapılacak çözeltinin içerisine daldırın, ekrandaki pH değerini okuyun.

5.1.9 Çalışma bittikten sonra elektrodun ucunu destile su ile temizleyin, kurulayın ve elektrolit çözeltisi (KCl) içerisinde muhafaza edin.

5.1.8. Cihazda arıza meydana gelirse Laboratuvar Birim Sorumlusu bilgilendirilir. Cihaz firma/servisi çağırılır. Arıza giderilinceye kadar cihaz üzerine ‘Arızalı’ ibaresi konur.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1.Cihazın temizliği ortam sıcaklığında ve kullanıldıktan sonra distile su ile iyice silinerek yapılır.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2. Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu