1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan Ultra santrifüj cihazının kullanımına ve bakımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan Ultra santrifüj cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz ve güç düğmesini açınız.

5.1.2. Kullanacağınız rotoru kapağı açarak yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.

5.1.3. Dokunmatik ekrandan RPMI/Sıcaklık vb değerleri ayarlayıp soğutmak için “Vacum” tuşuna basınız.

5.1.4. Uygun koşulları sağladıktan sonra ağırlıkları birbirine eşit olanları (virgülden sonraki 3 basamağın aynı olması gerekir) karşılıklı olarak yerleştirip rotorun ve cihazın kapağını kapatınız.

5.1.5. Vacumun düşmesini bekleyiniz (500’ün altında olmalı). Eğer düşmüyorsa karşılıklı koyduğunuz örnekleriniz eşit değildir.

5.1.6. Vacum düştükten sonra “Vacum” tuşuna basıp örnekleri alınız.

5.1.7. Rotoru kutusuna koyarak kaldırınız ve cihazı kapatınız.

5.1.8. Çalışma bittikten sonra rotoru destile su ile temizleyin, kurulayın ve kutu içerisinde muhafaza edin.

5.1.9. Cihazda arıza meydana gelirse Laboratuvar Birim Sorumlusunu bilgilendirilir. Cihaz firma/servisi çağırılır. Arıza giderilinceye kadar cihaz üzerine ‘Arızalı’ ibaresi konur.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1.Cihazın temizliği ortam sıcaklığında ve kullanıldıktan sonra distile su ile iyice silinerek yapılır.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2. Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu